УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професіональної освіти

«САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Акредитуюча метрологічна служба

(Атестат акредитації № 01.1.05.038/1.00043/2011)

СВІДОЦТВО

про атестацію методики (метода) вимірювань

№ 01.1.05.038/01.00043/2011

«Кількісний хімічний аналіз вод. Методика вимірювання масової концентрації жирів та нафтопродуктів в воді на аналізаторі АН-2»

Призначена для використання в хіміко - аналітичних та випробувальних лабораторіях

Розроблена ТОВ «Нафтохімавтоматика – СПб», Росія, 199155, Санкт – Петербург, вул. Желєзноводська, буд. 17/5, літер Д

Міститься в методиці вимірювань № АИП 2.840.056.3.2011 р., 13 сторінок.

Методика ( метод) атестований (а) відповідно до Федерального закону від 26.06.2008 № 102 – ФЗ « Про забезпечення єдності вимірювань» та ГОСТ Р 8.563-2009.

Атестація здійснена за результатами метрологічної експертизи матеріалів з розробки методики (метода ) вимірювань та експериментальних досліджень.

В результаті атестації методики (метода) вимірювань встановлено, що методика (метод) вимірювань відповідає вимогам, висунутим ГОСТ Р 8.563-2009.

Показники точності вимірювань наведені в додатку на 1 стр.

Проректор за напрямками математика, механіка, процеси управління, фізика та хімія  (підпис)  С.П. Тунік

Головний метролог (підпис)      А.А. Шелих

Дата видачі:  01.11.2011 р.

Рекомендований строк перегляду методики (метода) вимірювань:

Росія, 198504, м. Санкт-Петербург, Університетський пр., буд. 26

Тел./факс (812) 428-68-98,  E-mail:  metrolog@pobox.spbu.ru

Додаток до свідоцтва № 01.1.05.038/01.00043/2011

про атестацію методики вимірювань

«Кількісний хімічний аналіз вод.

Методика вимірювань масової концентрації жирів та нафтопродуктів в воді на аналізаторі АН-2»

- Діапазон вимірювань, значення показників точності, повторюваності, відтворюваності та границі відтворюваності

Таблиця 1

| Діапазон вимірювань, масова концентрація, мг/дм3 | Показник повторюваності(відносне середньоквадратичне відхилення повторюваності), К, % | Показник відтворюваності (відносне середньоквадратичне відхилення відтворюваності), R, % | Показник точності * (границі відносної похибки при ймовірності Р=0,95), ±∞, % | Границі відтворюваності (відносне значення допустимого розходження між двома результатами вимірювань, отриманими в різних лабораторіях, при ймовірності Р=0,95), R, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жири Від 0,1 до 1,0 вкл. | 12 | 24 | 49 | 66 |
| Св. 1,0 до 10 вкл. | 10 | 19 | 39 | 53 |
| Св. 10 до 100 вкл. | 9 | 12 | 32 | 33 |
| Св. 100 до 1000 вкл. | 8 | 10 | 29 | 28 |
| Нафтопродукти Від 0,04 до 0,1 вкл. | 13 | 21 | 42 | 58 |
| Св.0,1 до 1,0 вкл. | 10 | 18 | 36 | 50 |
| Св. 1,0 до 10 вкл. | 8 | 14 | 28 | 39 |
| Св. 10 до 100 вкл. | 7 | 12 | 23 | 33 |
| Св. 100 до 1000 вкл. | 6 | 11 | 20 | 30 |

*відповідає розширеній невизначеності Uотнос ( у відносних одиницях) при коефіцієнті охвату k = 2

2. При реалізації методики в лабораторіях забезпечують:

- Контроль виконавцем процедури виконання вимірювань (на основі оцінки похибки при реалізації окремо взятої контрольної процедури);

- Контроль стабільності результатів вимірювань ( на основі контроля стабільності середньоквадратичного відхилення повторюваності,  середньоквадратичного відхилення внутрішньо лабораторної прецизійності, похибки).

Алгоритм контролю виконавцем процедури виконання вимірювань наведений в документі на методику виконання вимірювань.

Процедури контролю стабільності результатів виконання вимірювань регламентуються в Керівництві з якості лабораторії.

Зав. відділом методичного та метрологічного забезпечення аналітичних робіт (підпис) С.С. Михайлова